福建省东南电化股份有限公司

在线离子色谱设备检测项目

技术协议

二〇二五 年 三 月

目  录

1. 概述	1

1.1 目的	1

1.2.功能	1

1.3.设备供货清单	2

1.4.设备文件及资料	3

1.5.服务范围	3

2. 产品方案	4

方案流程图	4

3. 供货周期	4

4.设备的主要参数	4

5.出厂试验	6

5.1. 铭牌	7

5.2. 标识、包装、储存和运输	7

6.包装方案	7

7.现场安装和调试	8

7.1.仪器安装前通知准备	8

7.2.培训内容	8

8.验收	9

9.质量保证和质保期要求	10

10.售后服务	10

- 概述

- 1.1 目的

本技术规格书为东南电化股份有限公司项目所要求的在线离子色谱技术要求，在设计、材料、性能、制造、试验、包装和运输、安装调试以及质量保证和服务等方面达成相关技术协议。

- 1.2.功能

在线离子色谱仪主要基于离子交换原理，连续对共存的多种阴离子或阳离子进行分离、定性和定量，可通过结合阀切换、过滤、稀释等多种前处理方式，在线完成对生产过程中的样品原料及杂质离子的监测，实时完成对工艺过程的控制，极大程度上节省人工，加快工作效率和安全性能。

本次业主主要需求是实时在线监测饱和氯化钠（310g/L）母液中的溴离子、氟离子和硫酸根离子也进行分析测量，同时可对以上不同工段的不同点位（可扩展）可进行样品分段采集，保证每隔35分钟完成对1个点位中的离子分析。正常运行情况下，仪器运行状态和分析数据统一上传到集团中控平台，方便对工艺的监控和管理。

1.3.设备供货清单

本项目所采购的工业在线离子色谱仪包括以下设备，供货清单如下：

| 序号 | 部件 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电导检测器 | 1 | 套 |
| 2 | 高压平流泵 | 1 | 套 |
| 3 | 高压六通进样阀 | 2 | 套 |
| 4 | 阴离子抑制器 | 1 | 套 |
| 5 | 阴离子色谱柱（DIonex IonPacTM AS15） | 1 | 套 |
| 6 | 阴离子保护柱（DIonex IonPacTM AG15） | 1 | 套 |
| 7 | 色谱柱恒温系统 | 1 | 套 |
| 8 | 阴离子淋洗液发生器罐（SHRF-10 KOH） | 2 | 套 |
| 9 | 注射泵 | 1 | 套 |
| 10 | 蠕动泵 | 3 | 套 |
| 11 | 三通阀 | 2 | 套 |
| 12 | 十通选择阀 | 2 | 个 |
| 13 | 电磁两通阀 | 2 | 个 |
| 14 | 稀释模块 | 1 | 个 |
| 15 | 过滤模块 | 2 | 套 |
| 16 | 标液储存模块 | 1 | 套 |
| 17 | 脱气装置 | 1 | 套 |
| 18 | 工控机（控制屏） | 1 | 套 |
| 19 | 采样模块 | 1 | 套 |
| 20 | 安装维护工具 | 1 | 套 |
| 21 | 分析系统内部管路及安装附件 | 1 | 套 |
| 22 | 标液瓶 | 若干 | 个 |
| 23 | 废液收集桶 | 若干 | 个 |
| 24 | 不锈钢机柜 | 1 | 套 |
| 25 | 超纯水机 | 1 | 套 |
| 26 | 冷暖空调（与机柜集成使用） | 1 | 套 |
| 27 | 软件和集成系统 | 1 | 套 |

- 1.4.设备文件及资料

本项目所提供的设备相关文件和资料，包括但不限于以下文件和资料：

（1）用户手册；

（2）连接图，包括总流程图 （包括液体流路及相关控制的流程图）、总安装图（包括全部外部接口）等；

（3）出厂检验证等；

（4）包装/运输程序；

（5）装箱清单；

注：每份文件提供4份纸质版，1份电子版，其中纸质文件1份为正本，3份复印件。

- 1.5.服务范围

除了提供合格产品和相关文件外，卖方还负责提供以下几项服务：

（1）现场培训买方技术人员，培训人员数至少2人；2年质保期内甲方可获得生产厂商免费举办的外出培训至少1人次；

（2）现场安装及调试；

（3）备品、备件优惠供应；

（4）售后服务。

- 产品方案

- 方案流程图

- 供货周期

本项目中离子色谱仪设备交付进度分为3个阶段，准备阶段、实施阶段、设备交付阶段。乙方保证在双方签订合同后的90天内全部送货至买方项目现场。乙方将依据合同进度，编制详细的进度计划，用以协调和跟进，并严格跟踪合同的执行进展。

- 4.设备的主要参数

| 在线离子色谱仪用途、性能及技术参数要求 |  |
| --- | --- |
| - 整机用途及技术要求 | - 用途：在线检测饱和NaCl盐溶液中低浓度F-（0~10mg/L）、Br-（0~15mg/L）和SO42-（0~5000mg/L）离子的含量 - 定性重复性：≤0.5%； - 定量重复性：≤0.5%； - 趋势预测偏差≤±5%； - 质保：整机质保2年。 |
| 高压输液泵 | - 泵头及管路均为peek材质，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂； - 最大耐压：42MPa； - 压力显示精度：≤0.1MPa；流量精度≤0.1%； - 流量设定值允许误差：≤0.5%； - 流量稳定性：≤0.5%； - 流量范围：0.001-9.999mL/min； - ★泵主体配有抗冲击不锈钢保护层 - ★具备多点位实时监测，当仪器发生低压、超压、渗漏等情况时，传感器会自动报警。 |
| 电导检测器 | - 自动量程电导检测器，μg/L~g/L浓度范围信号直接拓展，无需调整量程； - ★电导池独立控温，可通过工作软件单独设定电导池温度； - 基线噪声：≤0.001μS·cm-1； - 基线漂移：≤0.02μS·cm-1/30min； - 最小检出限：Cl-≤0.0005 µg/mL；Li+≤0.0005 µg/mL； - 仪器线性：≥0.999 - 定性重复性：≤0.5%； - 定量重复性：≤0.5%； - ★电导检测器具有恒温装置和抗干扰装置（须提供政府部门颁发的相关装置的权威技术证明材料） - ★信号采集频率：信号采集频率可调，并且最大采集频率不低于100Hz。 |
| 分离柱 | - 高效高容量阴、阳离子分离柱（250*4 mm）及相应的保护柱（50*4mm），耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂,可以使用强酸强碱淋洗液； - 可兼容自主品牌色谱柱或进口品牌色谱柱； - 色谱柱含有智能芯片，可以记录色谱柱使用时间及进样次数等信息，有助于用户提供耗材使用效率（提供色谱柱实物图片与软件截图） |
| 色谱工作站 | 中文显示，配有电子版软件及操作演示程序，可通过软件自我矫正功能实现量程自动选择，基线自动调零等功能，可以通过电脑直接控制仪器的运行；具有离子色谱数据采集、数字信号传输功能； 使用生产厂家自主研发的色谱工作站，可接入LIMS系统，支持国产麒麟操作系统（提供仪器制造商计算机软件著作权证明文件并作为验收指标）。工作站具备色谱柱分离模拟、数据可视化统计等功能。 |
| 温控系统 | - 接触式加温模式，程序升温由色谱工作站反控实现； - 簧片式柱卡，兼容不同材质和管径的色谱柱，通用性强； - 温度控制范围：环境温度+5~60℃； - 柱温箱温度设定值允许误差：≤±1℃。 |
| 自再生电解微膜抑制器 | - 原厂生产自动电解连续再生微膜抑制器； - 使用电解技术在线产生抑制所需的H+或OH-，不需通入酸、碱进行再生； - 高抑制容量：抑制容量200 μeq/min(阴离子)，100 μeq/min(阳离子）； - 耐压能力强，在高达6MPa情况下无泄漏，2MPa下正常运行； - 死体积≤40μL，更灵敏的响应信号； - 抑制器内置智能芯片（提供产品图片及软件截图） |
| 淋洗液发生器 | - ★淋洗液发生器只需通入纯水，通过控制电流即可产生所需浓度的淋洗液，从而可以实现等度和梯度淋洗，不使用梯度泵来实现梯度洗脱； - ★自主生产品牌，便于日常运维； - 淋洗液种类：KOH； - 淋洗液浓度范围：0.1-100 mM； - 浓度增量：0.1mM； - 流速范围：0.1-5.0mL/min； - 操作压力范围：5-25MPa； |
| 高精度微量进样阀 | - 不使用传统的外置定量环，通过高精度数控机床在阀门内部加工出微升级别的定量槽，非常适合需要大浓度直接进样的用户； - 阀门寿命＞10万次； |
| 低压脱气装置 | - 真空泵持续对真空腔抽真空，而不是真空泵间歇式对真空腔抽真空，真空腔内真空度恒定，液体经过真空腔时可以有效去除溶解在水中的气体； - 脱气效率：1.0mL/min时脱气90%； - 脱气体积：7.5mL。 |
| 在线纯水仪 | 在线纯水仪应以需要的压力和流量实时向过程分析仪提供合格的超纯水。纯水仪主要参数如下 - 出水电导率：0.055μS/cm (25℃) - 出水电阻率：≤18.2MΩ·cm - 总有机碳 ：≤5μg/L |
| 前处理自动化处理模块 | - ★可进行样品过滤、稀释和转移，通过软件端控制自动实现，无需人工操作； - ★稀释倍率可调，通过注射泵精确定量，根据样品性质进行设置； - ★稀释过程自带自动化搅拌混匀功能。 - ★前处理模块一体化与仪器集成，非独立模块。 |
| 不锈钢机柜 | - 材质为不锈钢，具有防尘、防水、耐腐蚀特性（耐氯化钠盐水），需在表面镀膜防腐； - 机柜需与离子色谱主机匹配集成，方便检维修及日常操作； - 需有效 注明、标识各路物料； - 电气开关具有防雨及漏点保护功能。 |

- 5.出厂试验

在设备交付买方之前，卖方应进行试验以验证其功能及技术特性。试验程序由卖方编写，并由买方批准，且买方对出厂试验进行见证。过程分析仪的试验内容应包括：

（1）进样流量准确性测试

（2）温度出厂测试

（3）样品流程试验，包括样品/稀释泵校准，泄漏传感器校准，TTL和继电器功能试验

（4）外观检查

（5）卖方应向买方提交上述试验报告，并应获得买方的认可。买方对该报告的认可表示：

（6）对所提交文件的批准

（7）同意发货

若设备各项测试检验指标都符合要求，则由质检部门出具产品质量合格证，并附上出厂检测报告；如设备任何一项指标未能达到要求，不能出具产品合格证，设备退回制造部。

- 5.1. 铭牌

设备的铭牌包括制造厂商、设备型号、生产日期、电源、出厂编号等内容。

- 5.2. 标识、包装、储存和运输

设备通过质量检测后，可以进行标识、包装、存储，等待发货。注意事项：

（1）除合同另有约定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。包装不予回收；

（2）卖方在包装箱外标明合同名称、合同编号、产品名称、型号，包装箱内随附一份详细装箱单和质量证书；

（3）卖方承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

- 6.包装方案

（1）包装时机和场地：设备完成出厂调试后，对系统进行清洗后，立即进行包装；设备出厂包装在青岛盛瀚生产车间—设备包装发货区，洁净等级。

（2）包装材料和衬里材料

主机外包装材料，离子色谱仪主机采用专用纸箱进行包装；

配件包装材料，定制化纸盒独立包装 ；

衬里材料，主机纸箱及配件纸盒内均有定制化泡沫衬里；

防尘套材料：专用耐磨塑料薄膜。

（3）包装方法

①主机包装。将可拆卸部件（色谱柱、抑制器等）从主机上拆下，固定好其他部件，套上防尘套后，放入专用纸箱中，定制化泡沫填充四周和箱子顶部，最后胶带封口。注：纸箱底部也有泡沫，注意卡位对齐。

②部件包装。取下的部件，放入专用纸盒中，用定制化泡沫填充后封口。注：抑制器包装前使用真空密封机密封后再放入盒中。部件在完成独立包装后，放入配件箱中封装。

③外包装标识。在货物上挂牌（箱件包装的可在箱体醒目处标示）标识，标示内容包含以下内容：

a、制造商名称、地址；

b、仪器名称、规格型号；

c、体积：长*宽*高，单位为毫米（mm）；毛重和净重，单位为千克（kg）;

d、出厂编号、包装箱序号、数量及出厂日期；

e、在运输箱标识存放标识：易碎物品、向上、怕雨、小心轻放、防倒置等标识等标识。

卖方保证设备运抵买方项目现场后，设备包装完整，并由甲乙双方同时在场进行开箱检查。

- 7.现场安装和调试

- 7.1.仪器安装前通知准备

仪器发货前由专门的售后服务人员与用户沟通具体安装调试时间和安装调试前用户的需要的准备工作，按约定时间上门进行安装调试。

- 卖方专职售后工程师到达用户方后，首先检查仪器外包装是否完好，防止仪器因在运输中发生强烈的碰撞，买方可根据卖方提供的验收单和合同所定的配置清单逐一核对，确保仪器配置的完整。

- 清点确认仪器及配件无误后，开始安装调试。安装过程中简单给客户讲解仪器结构。调试仪器最适条件，并根据用户需求以及厂家验收报告要求逐项验证仪器性能。

- 7.2.培训内容

卖方将在现场对相关操作人员进行专门培训。培训内容如下：

- 整机：

- 离子色谱仪的原理；

- 各部件的名称；

- 仪器的管路连接，peek接头接法、色谱柱保护柱的方向接法，及其他技术细节。

- 淋洗液：

- 配置淋洗液及过滤、脱气处理；淋洗液发生器的使用方法

- 泵：

- 泵排气方法；

- 每次仪器使用结束后须进行后冲洗。

- 阀或自动进样器：

- 阀的原理；

- 阀上六角接头的拧法；

- 手动阀，进样后的切阀力度和时间；电磁阀进样后的触发时间。

- 保护柱、色谱柱和样品：

- 压力升高的处理方法（指导客户判断某个部件压力升高的方法）；

- 耗材的更换周期和维护保养。

- 抑制器：

- 阴、阳离子的电流设置；

- 注意事项:开泵后有液体流过抑制器再开电流；3、耗材的更换周期和维护保养。

- 谱图处理：

- 原始谱图的处理方法；

- 做合适的线性的方法和范围；

- 多点校正处理未知样品的离子浓度的方法。

- 简单的故障排除：

- 压力波动、升高、降低的处理方法；

- 仪器不使用时的维护保养；

- 仪器学习资料，维护资料的查阅。

- 8.验收

- 验收地点：同安装地点。

- 验收方式：到货验收、调试验收、最终验收

- 到货验收：设备到货后，甲乙双方安排组织有关人员根据供货清单开箱验货，验收内容为：

- 外包装完整，无损坏；

- 仪器型号、数量；

- 附件及配件齐全无损；

- 所附文件完整；

- 没有满足要求时，供货方必须进行更换，如果需要，应更换仪器。

- 调试验收：卖方接到仪器安装通知后，将在7日内派人到用户现场安装和调试，卖方技术人员按合同规定的要求对设备的功能和性能进行验收。在上述测试中，若发生任一项指标不符合技术协议要求，卖方应在一周内更换其不合格产品。如果指标不合格系由卖方原因造成，则所有费用由卖方负担。

（5）最终验收：分析设备调试投用连续稳定运行1个月后，进行性能考核，买方组织对各项性能指标进行考核验收,并邀请卖方参加。全部达到验收标准,视为验收合格，有一项不满足要求，则不合格。

- 9.质量保证和质保期要求

- 保证所提供的合同产品在制造工艺上无缺陷并保证合同产品能够达到所承诺的运行性能。

- 严格按ISO 9001：2015质量管理体系的标准，进一步完善企业内部质量体系有效运行，对所涉及到的各个要素不断进行持续改进，并取得实效。卖方设有备件库，用于存放所有产品必需的备件，可以保证10年以上的供货。

- 要求本设备的质保期为贰年，质保期从设备验收合格之日起计算。卖方应保证所供设备在质保期内的质量和可靠性。卖方应保证在质保期结束后，以优惠的价格维修及维护所供设备，并供应备品备件。

- 10.售后服务

- 快速的服务响应：

具备7*24小时的服务支持，30分钟电话响应，48小时内赶到现场处理问题。

- 系统的服务流程

经验丰富的服务人员及统一规范的服务标准，仪器伴随出厂档案，定期维护保养提醒。

- 主动的服务意识

定期回访与随机回访结合保证客户正常无忧的使用仪器。